AVIDマイクロチップインジェクターⅡの使用方法

- 埋め込み作業を行う前に

読取機を用いて、AVIDマイクロチップⅡの無菌包装用プラスチック容器の上から個体識別番号を読取り、容器の中に入っているシールに記載されている個体識別番号の読取りができることを確認します。

- AVIDマイクロチップインジェクターのセッティング

AVIDマイクロチップインジェクターⅡは1本づつ無菌包装用プラスチック容器の中に入っています。無菌包装を開封してAVIDマイクロチップインジェクターⅡをセッティングします。

- 埋め込み手順

マイクロチップは犬の背側頚部（正中線左側）の皮下深く埋め込みます。

- 犬の背側頚部をアルコール綿等で消毒します。

- 皮膚を持ち上げてテント状にし、テント状になった皮膚の根元部分にAVIDマイクロチップインジェクターⅡの針を４５℃の角度にあてます。

- 針の根元が皮膚に接触するまで穿刺し、プランジャーをゆっくり押し込みます。

- 埋め込み終了後、注入部分を指で押さえながら、ゆっくりと針を引き抜きます。

- 読取機を用いて、埋め込んだAVIDマイクロチップⅡの個体識別番号の読取り操作を行い、個体識別番号が読み取れることを確認します。

注意： １．いったん針先から落ちたマイクロチップは使用しないでください。

２．無菌包装を開けたら直ちに使用してください。